## e-Radiologia
e-Radiolodia - Digitalizacja
| OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA
DETEKTOR BEZPRZEWODOWY
1 | Podać nazwę i producenta detektora | Podać
2 | Materiał scyntylatora | CsI
3 | Rozmiar pola aktywnego [cm] | ≥ 42,0 x 42,0
4 | Rozmiar aktywnej matrycy [mln pikseli] | ≥ 11,0
5 | Wymiary fizyczne detektora zgodne z normą ISO4090 dla standardowych wymiarów kaset RTG | Tak
6 | Grubość detektora [mm] | ≤ 15,0
7 | Wytrzymałość na obciążenie detektora – obciążenie równomierne na całej powierzchni [kg] | ≥ 300
8 | Wytrzymałość na obciążenie detektora – obciążenie skoncentrowane na powierzchni o średnicy 4 cm i większej [kg] | ≥ 150
9 | Wielkość piksela [µm] | ≤ 128
10 | Rozdzielczość przestrzenna [pl/mm] | ≥ 3,8
11 | Wartość DQE dla 0,1 pl/mm [%] | ≥ 60
12 | Głębokość przetwarzania [bity] | ≥ 16
13 | Klasa ochrony (szczelności) detektora min. IP66 | Tak
14 | Typ połączenia pomiędzy panelem a stacją technika | Bezprzewodowe
15 | Czas do pojawienia się obrazu wstępnego [s] | ≤ 2,0
16 | Czas do pojawienia się pełnego obrazu [s] | ≤ 6
17 | Waga detektora gotowego do pracy (wraz z baterią) [kg] | ≤ 3,5
18 | Wbudowana w detektor pamięć pozwalający na przechowanie zdjęć w przypadku obrazowania poza zasięgiem sieci WiFi [liczba obrazów] | ≥200
19 | W zestawie dodatkowa bateria (2ga) oraz ładowarka pozwalająca na ładowanie min. 2 baterii jednocześnie | Tak
20 | Ilość ekspozycji na jednym ładowaniu baterii | ≥ 500
21 | System sygnalizacji stanu detektora za pomocą wbudowanych diod typu LED (komunikacja, stan naładowania, tryb działania) | Tak
22 | Obudowa ze stopów metali lekkich z włóknem węglowym | Tak
23 | Ilość detektorów | 2
STACJA TECHNIKA
1 | Stacja technika,
Minimum:
Procesor osiągający w teście https://www.cpubenchmark.net/ wynik min. 19980 pkt.
- Pamięć RAM 4GB
- Karta graficzna osiągnająca wynik w teście www.videocardbenchmark.net wynik min. 5400 pkt.
- system operacyjny Windows 10* lub równoważny
- klawiatura i mysz
- monitor medyczny z kalibracją do krzywej DICOM min. 24’’, rozdzielczość 1920 x 1200
- dysk 1TB SSD + 2 TB HDD
* lub równoważne
2 | Obsługa oprogramowania w języku polskim | Tak
3 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów:
-zmiana zaczernienia i kontrastu
-obracanie obrazu
| -prezentacja pozytyw-negatyw | Tak
-obrót obrazu o dowolny kąt
-pomiary odległości i kątów
-histogram obrazu
4 | Import badań z zewnętrznych nośników | Tak
5 | Rejestracja pacjentów | Tak
6 | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania do obrazu przed i po ekspozycji | Tak
7 | Eksportu badań na nośniki zewnętrzne | Tak
8 | Zdalne połączenie ze stacją technika i przeprowadzenia zmiany jej ustawień (w przypadku udostępnienia łącza) | Tak
9 | Edycja programów anatomicznych | Tak
10 | Obsługa do 3 detektorów przez jedną stację. Dostępne rozmiary detektorów do rozbudowy systemu min:33x27cm +/- 5mm, 46x46cm +/- 5mm oraz 46x38cm +/- 5mm | Tak
11 | Wybór wielu obszarów anatomicznych do wykonania ekspozycji jednoczasowo np. [klatka AP i klatka bok], [czaszka AP, czaszka LT bok, czaszka RT bok] bez konieczności ich indywidualnego wyboru oraz edycji | Tak
12 | Wyświetlanie sugerowanych parametrów ekspozycji w zależności od wybranego programu anatomicznego i sylwetki pacjenta | Tak
13 | Przenoszenie zdjęcia pomiędzy pacjentami np. w przypadku wybrania nieodpowiedniego pacjenta bez potrzeby wykonywania kolejnej ekspozycji | Tak
14 | Dodawanie do zdjęć predefiniowanych komentarzy | Tak
15 | Wyświetlany na ekranie pasek wskazujący poziom dawki dla wykonanej ekspozycji pozwalający ocenić czy była ona odpowiednia w stosunku do badanego obszaru | Tak
16 | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa minimalizująca promieniowanie rozproszone przy zdjęciach np. przyłóżkowych | Tak
17 | Możliwość rozbudowy (na dzień składania oferty) o funkcjonalność opartej o AI automatycznej analizy obrazu płuc ze wskazaniem podejrzanych obszarów pozwalająca na szybkie określenie stanu pacjenta | Tak
18 | Dodawanie nowych projekcji do badania podczas oczekiwania na ekspozycję | Tak
19 | Certyfikaty dopuszczające aparat oraz detektor do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Zgłoszenie / powiadomienie o wpisie do bazy danych Wyrobów Medycznych - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności | Tak, Dołączyć do oferty
20 |  | Tak
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Okres gwarancji | Minimum 24 miesięcy
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak
3 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego detektora na rynek polski – dołączyć stosowne dokumenty do oferty | Tak
4 | Wszystkie zalecane przez producenta przeglądy w cenie oferty (min. 1 raz / rok) | Tak
5 | Lokalizacja najbliższego punktu serwisowego | Podać
6 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | Podać
7 | Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające autoryzację oferenta w zakresie dystrybucji oraz serwisu oferowanego sprzętu | Tak
Serwer– 1 sztuka
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiającą instalację min. 4 dysków 3,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | Tak
4 | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. | Tak
5 | Procesor umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 60 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla oferowanego serwera lub innego serwera tego samego producenta, należącego do tej samej linii produktowej i generacji jak oferowany. | Tak, Podać
6 | Min. 32GB 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 128GB pamięci RAM. | Tak, Podać
7 | min. port USB 2.0 oraz port USB 3.0, port VGA. | Tak
8 | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T | Tak
9 | Zainstalowane dyski: | Tak, Podać
2 x 4TB NLSAS 12Gb/s 7,2 tys. obr./min Hot-Plug.
2 x 480GB SSD M.2
10 | Sprzętowy kontroler dyskowy PCI-E z pojemnością cache min. 8GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60 | Tak
11 | Min. dwa zasilacze o mocy maksymalnie 600W, z możliwością wymiany bez wyłączania systemu | Tak, podać
12 | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego: | Tak
· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0
· integracja z Active Directory
· wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS
· wsparcie dla LLDP
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
· monitorowanie zużycia dysków SSD
· możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,
· możliwość automatycznego zgłaszania alertów do centrum serwisowego producenta
· możliwość automatycznego update firmware dla wszystkich komponentów serwera
· możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
· możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON
· możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych
· serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne
· serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI.
13 | Warunki gwarancji - trzy lata gwarancji producenta czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. | Tak, podać
W przypadku awarii, dyski twarde pozostają u zamawiającego.
14 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
Serwer typu NAS – 1 sztuka
1 | Obudowa RACK 1U z szynami rack | Tak
2 | Procesor | Tak, podać
3 | Pamięć ram min. 2GB | Tak, podać
4 | Dyski twarde z możliwością wymiany podczas pracy (Hot-Swap) | Tak, Podać
5 | Obsługiwane poziomy RAID min.: 0,1,5,6,10, JBOD | Tak, podać
6 | Interfejsy min.: 4x USB 3.2 Gen 1; 2x RJ-45 | Tak, podać
7 | Moc zasilacza min. 100W | Tak, podać
8 | Zainstalowane 2 dyski SATA o pojemności min. 4TB przeznaczone do serwerów NAS | Tak, podać
9 | Gwarancja 36 miesięcy | Tak
Lekarska stacja diagnostyczna RTG, TK, MR – 1 zestaw
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Komputer stacji diagnostycznej, | Tak, Podać
Minimalne parametry:
4 | Obudowa typu Tower | Tak
5 | Procesor z wbudowanym kontrolerem pamięci z kontrolą parzystości ECC. | Tak, podać
6 | Pamięć RAM 16 GB, możliwość rozbudowy do min 128GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę | Tak, podać
7 | Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Tak
8 | Dysk twardy: | Tak
Min. 2 x 512GB SSD
9 | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | Tak
10 | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny* nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | Tak, podać
11 | Zasilacz max450W o sprawności minimum 90% | Tak, podać
12 | Wymagania dodatkowe | Tak
Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera
13 | 2 x diagnostyczny monitor kolorowy min. 21” o rozdzielczości 1600 x 1200, wielkość plamki maks. 0,270 mm, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min. 400cd/m2, kontrast min. 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I. | Tak
14 | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. | Tak
15 | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | Tak
16 | 1x DVI-D, 1x DisplayPort upstream, 1x DisplayPort downstream, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | Tak
17 | Obsługa połączenia szeregowego monitorów (DaisyChain) na złączu DisplayPort | Tak
18 | Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT, CR | Tak
19 | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | Tak
20 | Czujnik mierzący jasność otoczenia | Tak
21 | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | Tak
22 | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | Tak
23 | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | Tak
24 | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: | Tak, podać
- PCI Express x 16 Gen 3.0,
- Pamięć 4GB,
- 4 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort,
- Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie,
- Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10
- Pobór mocy do 47 W
25 | Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1920x1200, wielkość piksela max. 0,254 mm, jasność min. 250cd/m2, kontrast min. 1000:1 | Tak
26 | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE, w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej | Tak
27 | Urządzenie musi posiadać minimum 4 gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | Tak
28 | Gwarancja: | Tak, podać
komputer i UPS – 36 miesięcy
monitory diagnostyczne i dodatkowy – 60 miesięcy
29 | Firma serwisująca monitory medyczne musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu- dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | Tak
Oprogramowanie medyczne stacji
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | Tak
4 | Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM | Tak
5 | Możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć | Tak
6 | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | Tak
7 | Możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD | Tak
8 | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły | Tak
a) Mammograficzny
- obszar roboczy przystosowany do pracy w trybie ‘dual screen’ (orientacja pionowa),
- interfejs użytkownika dostosowany do monitorów o wysokiej rozdzielczości w skali szarości,
- przegląd ustandaryzowanych projekcji mammograficznych, w tym historii poprzednich zdjęć pacjentów,
- przegląd tomosyntezy, w tym projekcji obrazu o określonej grubości warstw,
- panel narzędzi mammograficznych pozwalających na szybkie korzystanie z funkcjonalności diagnostycznych,
- wsparcie przeglądania listy roboczej (worklisty),
- obsługa ‘hanging protocols’ dla mammografii z automatyczną rotacją obrazu i pozycjonowaniem w widokach,
- zdefiniowane zestaw standardowych ‘hanging protocols’ dostępnych przez panel narzędzi mammograficznych,
- wsparcie dla workflow mammograficznego,
- nawigator obrazu do natychmiastowego przeglądu zdjęć mammograficznych wszystkich otwartych badań,
- obsługa sterowania zewnętrzną klawiaturą mammograficzną,
- specjalne narzędzia do przeglądania i diagnostyki obrazów mammograficznych:
· zoom dla każdego wyświetlanego obrazu, odwróconego zoomu,
· korekcja gamma dla poziomu okna / poziomu,
· tryb obrazu z identyfikacją wyświetlanej części obrazu,
· obrazu do nawigacji w przód i w tył w obrębie zestawu obrazów
b) Advanced
- automatyczne MIR / MMR (Mutual Information Registration),
- zaawansowane narzędzia do kształtowania (Bolus, Margin),
- DICOM RT.
9 | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min: | Tak
- obsługa oraz wsparcie 1, 2, 3, 4 oraz multi-monitorowych stacji,
- możliwość skalowania interfejsu dla monitorów o wysokiej rozdzielczości z poziomu interfejsu użytkownika
- dostosowanie wyglądu aplikacji, zarządzanie układami
- opcjonalne i konfigurowalne: ikonki, paski narzędzi, miniatury
- predefiniowane wyświetlanego układu oraz synchronizacja serii obrazów
- zarządzanie ‘hanging protocols’
10 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | Tak
11 | Obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego | Tak
12 | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak
13 | Równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja. | Tak
14 | Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku (matrix, stack, all) | Tak
15 | W pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu | Tak
16 | Skróty klawiszowe (predefiniowane oraz definiowane przez użytkownika) | Tak
17 | Funkcja kalibracji obrazu wraz ze specjalnym trybem powiększania (właściwy rozmiar, rzeczywisty rozmiar) | Tak
18 | Funkcja szybkiego przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi ‘presetami’ oraz ‘presetami’ użytkownika | Tak
19 | Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg | Tak
20 | Narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia, histogramy) z pełnym wsparciem DICOM predefined units (DICOM proprietary class) | Tak
21 | Narzędzie adnotacji – opis oraz wyświetlanie (DICOM proprietary class) | Tak
22 | Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach | Tak
23 | DICOM overlay – prezentacja | Tak
24 | DICOM structured report – tworzenie oraz prezentacja | Tak
25 | Obsługa DICOM PR | Tak
26 | Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: | Tak
- standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami,
- presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien
(obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT)
- opcja automatycznego tłumienia w tle,
- MPR (Multi Planar Reconstruction),
- CPR (Curved Planar Reformatting),
- Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour)
- wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe,
- możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych,
- możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze),
- możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia),
- filtrowanie wielopoziomowe,
- Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD ,
- MIP (Maximum Intensity Projection),
- DSA (Digital Subtraction Angiography),
- DRR (Digitally Reconstructed Radiograph),
- Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami,
- Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu,
27 | Analiza ilościowa – statystyczna ocena zmian w obrazie | Tak
28 | Tryb ekranu dotykowego dla pomieszczeń operacji chirurgicznych. | Tak
29 | Obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU oraz Verification SCU i SCP. | Tak
30 | Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów. | Tak
31 | Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność, | Tak
32 | Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS zgodnie z wcześniej zdefiniowanym filtrem czasowym. | Tak
33 | Zarządzanie listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań (dodawanie, przeglądanie listy roboczej, aktualny status). | Tak
34 | Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu | Tak
35 | Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: | Tak
Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza.
36 | Eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tif, dcm | Tak
37 | Eksport obrazów do pliku video w formacie avi | Tak
38 | Obsługa profili użytkowników | Tak
39 | Możliwość stosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych do podpisywania wybranych zdjęć / całych badań / raportów medycznych. | Tak
40 | Możliwość wyboru schematu kolorów interfejsu, min. cztery schematy | Tak
41 | Możliwość wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika | Tak
42 | Możliwość przypisania akcji do klawiszy myszy | Tak
43 | Możliwość korzystania z szyfrowanego transferu danych (TLS), w tym bezpiecznych certyfikatów elektronicznych. | Tak
44 | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIb | Tak
System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS
1 | System zarządzania archiwum PACS nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej | TAK
2 | Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. | TAK
3 | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | TAK
4 | System posiada panel pomocy w języku polskim. | TAK
5 | Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK
6 | Serwer archiwum wyposażony jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID. | TAK
7 | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK
8 | Program może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM | TAK
9 | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK
10 | System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK
11 | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK
12 | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji | TAK
13 | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji długoterminowej | TAK
14 | Podział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne | TAK
15 | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne | TAK
16 | Możliwość zapisu danych zapasowych z poszczególnych archiwów na jednym nośniku off-line | TAK
17 | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK
18 | Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących na wyposażeniu zakładu diagnostyki obrazowej i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum. | TAK
19 | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 | TAK
20 | Możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite) | TAK
21 | System obsługuje następujące formaty transfer syntax: - JPEG LossLess - JPEG LS - JPEG Lossy | TAK
22 | System posiada funkcję Encapsulated PDF | TAK
23 | System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych | TAK
24 | Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej | TAK
25 | Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET | TAK
26 | System obsługuje następujące klasy SOP:- CTImageStorage - Enchanced CTImageStorage - NuclearMedicineImageStorage - UltrasoundMultiframeImageStorage - MRImageStorage - EnhancedMRImageStorage - RTImageStorage - RTDoseStorage - RTStructureSetStorage - RTPlanStorage - UltrasoundImageStorage - RawDataStorage - VLEndoscopicImageStorage - VideoEndoscopicImageStorage - HardcopyGrayscaleImageStorage - HardcopyColorImageStorage - ComputedRadiographyImageStorage - DigitalXRayImageStorageForPresentation - EncapsulatedPDFStorage -GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage | TAK
27 | Możliwość przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM | TAK
28 | Możliwość obsługi prywatnych DICOMowych klas SOP: - PrivateGE3DModelStorage - PrivateGEPETRawDataStorage - PrivateSiemensCSANonImageStorage | TAK
29 | Możliwość generowania list roboczych (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych przesłanych z zewnętrznego systemu RIS/HIS przy pomocy protokołu HL7 | TAK
30 | System przechowuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). | TAK
31 | Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. | TAK
32 | System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. | TAK
33 | System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana. | TAK
34 | System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Autoloader, biblioteka taśmowa | TAK
35 | System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat). | TAK
36 | Możliwość odtwarzania badań z nośników offline | TAK
37 | System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach. | TAK
38 | Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np po określonej godzinie, w określone dni | TAK
39 | Możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM. | TAK
40 | Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych | TAK
41 | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM | TAK
42 | Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu (zarówno na DVD jak i na LTO) wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm lub DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania z wyszukiwarki spod prawego przycisku. | TAK
43 | Możliwość archiwizowania danych obrazowych DICOM w oparciu o rozwiązania chmurowych bazujących na protokole S3 | Tak
44 | Narzędzie umożliwiające zarządzania wirtualnymi archiwami w tym: - dodawanie archiwów określonych typów (pacs, teleradiologia) i definiowanie praw dostępu do nich dla stacji diagnostycznych. | TAK
45 | Możliwość utworzenia na etapie wdrożenia archiwum anonimizującego przesyłane dane | TAK
46 | System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło) | TAK
47 | Automatyczne zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych | TAK
48 | Możliwość przyjmowania key images | TAK
49 | Możliwość obsługi storage commitment | TAK
50 | Możliwość obsługi MPPS | TAK
51 | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł | TAK
52 | Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego | TAK
53 | System posiada funkcję prefechingu | TAK
54 | Możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych | TAK
55 | Backup obrazów na nośnikach DVD | TAK
56 | Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. | TAK
57 | System umożliwia wyświetlanie informacji o kopiach zapasowych w zakresie: -urządzenie, na którym nagrana ma być kopia zapasowa -archiwum, z którego pochodzą badania -data przygotowania paczki -data nagrania na nośnik -oznaczenie nośnika -ilość badań/plików w paczce -rozmiar paczki -status | TAK
58 | System obsługuje następujące statusy backupów: -przygotowywane -przygotowane -błąd przygotowania -nagrywane -błąd nagrywania -weryfikacja -błąd weryfikacji -zakończone | TAK
59 | System prezentuje informacje o wykorzystanych nośnikach kopii zapasowych: -etykieta nośnika -urządzenie -data otwarcia nośnika -data zamknięcia nośnika -archiwa, z których badania znajdują się na nośniku -ilość badań na nośniku -rozmiar nośnika w GB | TAK
60 | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK
61 | Możliwość wydruku obrazów na drukarce DICOM (DICOMPRINT) wraz z możliwością wybrania i skomponowania wydruku, dodania danych pacjenta i badania. | TAK
62 | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | TAK
63 | System umożliwia dodawanie i edycję węzłów (urządzeń) DICOM. | TAK
64 | Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp.) -status węzła -rodzaj węzła (urządzenia) | TAK, podać
65 | System prezentuje dostępność poszczególnych urządzeń DICOM w sposób graficzny. | TAK
66 | System umożliwia jednoczesne sprawdzenie dostępności wszystkich skonfigurowanych urządzeń DICOM. | TAK
67 | System umożliwia diagnostykę połączenia z urządzeniem DICOM przy pomocy graficznego panelu użytkownika. | TAK
68 | Możliwość szybkiego, tymczasowego zablokowania uprawnień dla urządzenia DICOM. | TAK
69 | Możliwość szybkiego przywrócenia zablokowanych uprawnień (system automatycznie zapamiętuje uprawnienia sprzed blokady). | TAK
70 | System umożliwia przypisanie uprawnień urządzenia DICOM do poszczególnych archiwów z rozróżnieniem prawa odczytu i zapisu. | TAK
71 | System posiada graficzny panel umożliwiający konfigurację archiwów w zakresie: -nazwa archiwum -typ archiwum (zwykłe, teleradiologiczne, tymczasowe, naukowe) -ścieżka na dysku, gdzie zapisywane będą obrazy | TAK,podać
72 | System uniemożliwia zmianę nazwy archiwum, która zawiera obrazy. | TAK
73 | Możliwość zmiany danych w plikach obrazowych za pomocą narzędzi w graficznym panelu administratora | TAK
74 | System umożliwia edycję danych pacjenta: imienia, nazwiska pacjenta, datę urodzenia, płci, identyfikatora (numeru PESEL). | TAK
75 | Możliwość zmiany danych pacjenta w wybranym badaniu lub we wszystkich badaniach tego pacjenta. | TAK
76 | System umożliwia zmianę danych badania: -numer badania -id badania -rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta. | TAK
77 | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. | TAK
78 | Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej) | TAK
79 | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum. | TAK, podać
80 | Prezentacja wyników wyszukiwania w postaci listy zawierającej min.: - imię, nazwisko pacjenta - pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta - numer badania - rodzaj badania, data wykonania, data wysłania badania na PACS - modalność - archiwum | TAK,podać
81 | Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM. | TAK
82 | Możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. | TAK
83 | Możliwość nagrania badania na płytę z poziomu wyników wyszukiwania. | TAK
84 | Możliwość sprawdzenia dostępności obrazów w archiwum online z poziomy wyników wyszukiwania. | TAK
85 | Możliwość wyświetlenia opisu badania wykonanego w systemie teleradiologii | TAK
86 | Możliwość wyświetlenia informacji o seriach badania, zawierające co najmniej: - numer serii - datę przesłania serii do archiwum - opis serii - ilość obrazów w serii - nazwa urządzenia, które przesłało serię | TAK
87 | Możliwość przeszukiwania pozostałych archiwów i zaciąganie badań do systemu PACS. | TAK
88 | Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu PACS oraz wypalanej na płycie z badaniem dla pacjentów: - Wyświetlanie miniaturek obrazów - Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu - Widoki obrazów: dowolny layout - Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie - Możliwość otwarcia kilku serii badań - Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach - Negatyw - Odbicie obrazu w pionie i poziomie - Pomiar odległości - Pomiar kąta - Powiększanie obrazu - Lupa - Zmiana kontrastu obrazu - Zmiana jasności obrazu - Gamma obrazu - Próbkowanie - Pomiar pola - Przewijanie - Przesuwanie - Odtwarzanie serii - Podgląd wartości tagów DICOM - Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - Możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - Możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania | TAK
89 | Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka. | TAK
90 | Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. | TAK
91 | Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG. | TAK
92 | Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM). | TAK
93 | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych , dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK
94 | Udostępnianie danych za pomocą protokołu WADO-RS oraz WADO-URI | Tak
Integracja PACS z systemami zewnętrznymi
1 | System PACS posiada możliwość integracji z zewnętrznymi systemami RIS/HIS z wykorzystaniem protokołu HL7 v2.3 w następującym zakresie: | TAK
2 | Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS.
3 | Odbieranie i przetwarzanie komunikatów zleceń na badania i tworzenie na ich podstawie DICOM Modality Worklist | TAK
4 | odbieranie i przetwarzanie komunikatów zmiany zlecenia celu aktualizacji danych na liście roboczej | TAK
5 | wysyłanie komunikatu o wykonaniu badania. Komunikat zawiera link do zintegrowanej z PACS przeglądarki referencyjnej DICOM - kliknięcie na odnośnik w systemie HIS powoduje otwarcie badania w przeglądarce DICOM | TAK
* OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI w zakresie systemu Windows Microsoft Windows 10 Pro wersja 64bit PL dostarczony w formie certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u zamawiającego, lub równoważny. Warunki równoważności: System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 1. polską wersję językową, 2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office, Microsoft Office 365 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 10. możliwość udostępniania plików i drukarek, 11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjneg